SX716型溶解氧测量仪

使用说明书

上海三信仪表厂

SX700系列便携式测量仪

1. SX711型pH/mV计

2. SX712型ORP计

3. SX713型电导率/TDS/盐度/电阻率测量仪

4.SX716型溶解氧测量仪

5. SX721型pH/ORP计

6. SX723型pH/mV/电导率测量仪

7. SX725型pH/mV/溶解氧测量仪

8. SX726型电导率/溶解氧测量仪

9. SX731型pH/ORP/电导率测量仪

10. SX736型pH/mV/电导率/溶解氧测量仪

11. SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪

目  录

1. 概述 -----------------------------------------------------------------------------------------------

3

4

5

5

5

6

7

7

8

8

8

10

12

13

13

13

14

15

2. 技术参数 -----------------------------------------------------------------------------------------

3. 仪器说明 -----------------------------------------------------------------------------------------

3.1. LCD显示 --------------------------------------------------------------------------------------

3.2. 操作键 -----------------------------------------------------------------------------------------

3.3. 测量信息的储存、回显和清除 -----------------------------------------------------------

4. 溶解氧测量 --------------------------------------------------------------------------------------

4.1. 准备工作 --------------------------------------------------------------------------------------

4.2. 仪器校准 --------------------------------------------------------------------------------------

4.3. 水样测试 --------------------------------------------------------------------------------------

4.4. 注意事项 --------------------------------------------------------------------------------------

4.5. 参数设置 --------------------------------------------------------------------------------------

4.6. 更换隔膜帽 -----------------------------------------------------------------------------------

4.7. 零氧校准 --------------------------------------------------------------------------------------

4.8. 盐度校准 --------------------------------------------------------------------------------------

4.9. 气压设置 --------------------------------------------------------------------------------------

5. 仪器成套性 --------------------------------------------------------------------------------------

6. 仪器保证事项 -----------------------------------------------------------------------------------

附表Ⅰ 仪器参数设置一览表

附表Ⅱ氧在不同温度水中的饱和含量

附表Ⅲ 氧在不同气压中的饱和含量

附表Ⅳ 氧在不同海拔高度中的饱和含量

1. 概述：

感谢您购买和使用SX716型溶解氧测量仪（以下简称仪器）。

在您使用此仪器前，请仔细阅读使用说明书，以帮助您正确使用和维护。基于不断改良仪器性能之宗旨，本厂保留在不预先通知的情况下对本说明书内容及配件进行更改的权利。

本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合。本仪器可用于高精度测量水溶液的溶解氧和温度等参数，是性价比最优的便携式溶解氧测量仪。适用于工矿企业、电厂和环保等行业，尤其适合在野外和现场使用。

本仪器内置微处理器芯片、外型美观、功能丰富、使用方便，具有下列显著特点：

  - 内置微处理器芯片，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。配置专用手提箱，使用方便。

采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性，测量值稳定时显示“    ”图标。

  - 配用新型的带有温度和盐度传感器的溶氧电极，使溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能，使用更方便，测量更准确。

  - 极谱式溶解氧电极，配以专用的溶解氧电极校准套，电极极化只需（3~5）min。电极采用组合式隔膜帽,使用极其方便，每支溶解氧电极配有三个备用隔膜帽。

  - 仪器电路板采用SMT贴片工艺，提高了产品加工的可靠性。

  - 带蓝色背光的LCD显示屏。

  - 仪器符合IP57防尘防水等级。

2. 技术参数：

2.1. 溶解氧：

| 测量范围 | （0 ~ 40.00）mg/L(ppm) （0 ~ 200.0）% |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
| 准确度 | 电计：±0.10 mg/L，配套：±0.40 mg/L |
| 响应时间 | ≤30 s（25℃, 90%响应） |
| 残余电流 | ≤0.1 mg/L |
| 温度补偿范围 | （0 ~ 45）℃（自动） |
| 盐度补偿范围 | （0 ~ 45）ppt（自动） |
| 气压补偿范围 | （66 ~ 200）kPa（手动） |
| 自动校准 | 被水饱和的空气；被空气饱和的水 |
| 电极类型 | 极谱式 |

2.2. 其他技术参数：

| 数据储存 | 100组 |
| --- | --- |
| 储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 |
| 电源 | AA电池2节（1.5V×2） |
| 尺寸和重量 | 仪表：(65×120×31)mm/180g ；手提箱：(255×210×50)mm/790g |
| 质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC |

2.3. 工作条件：

| 环境温度 | 5 ~ 35 ℃（0.01级） |
| --- | --- |
| 环境湿度 | ≤85% |
| IP等级 | IP57 防尘防水 |

3. 仪器说明：

3.1. LCD显示：

① —— 参数模式图标

② —— 测量值

③ ——测量值储存及回显的编号和图标；以及特殊状态的提示符号。

M+ — 测量值储存图标；  RM — 测量值回显图标；

④ —— 测量单位

⑤ —— 温度测量值及单位

⑥ —— 测量值稳定图标

⑦ —— 仪器校准指示图标

⑧ —— 低电压显示图标，当电池电压低于2.4V时显示此符号，提醒更换电池。

3.2. 操作键：

仪器共有5个操作键

3.2.1.      — 开关键

3.2.2.      — 校准键

（a）在测量状态时，按键进入仪器校准模式。

（b）在参数设置状态时，按键改变数字或ON/OFF状态。

3.2.3.      — 功能键

按键进入参数设置模式P1，P2，P3 ……

3.2.4.      — 背光和进入键

（a）在测量状态时，短按（按键时间<1.5s），开启或关闭背光显示；

（b）在校准状态或参数设置状态时，按键表示确认，按键后仪器进入测量状态；

（c）在      模式时，按键不放，循环改变单位符号：mg/L→ppm→%,选定后放开即可。

3.2.5.      — 储存和回显的复合键

（a）在测量状态时，短按（按键时间<1.5s）储存测量数据，长按（按键时间>2s），回显储存的测量数据。

（b）在参数设置状态时，按键改变数字或ON/OFF状态。

3.3. 测量信息的储存、回显和清除：

3.3.1. 储存测量信息：

在测量模式下，当测量值已稳定，显示“    ”图标时，短按      键（按键时间<1.5s），LCD将显示“M+”图标和储存编号，同时将测量信息全部储存，仪器可以储存100组测量信息。

3.3.2. 回显测量信息：

（a）在测量模式下，长按      键（按键时间>2s），仪器将回显最后一组储存的信息，LCD右上角显示储存编号和“RM”图标，以及完整的测量信息，再按

键或      键，仪器将依次回显所有的测量信息，长按      或

键，可快速查询；

（b）在回显模式下（LCD右上角有“RM”图标和储存编号），按      键将返回测量模式。

3.3.3. 清除储存的测量信息：

在回显模式下，长按      键5 s，LCD显示“      ”符号2 s，表示内存已清除，然后返回测量模式。

4. 溶解氧测量：

4.1. 准备工作：

4.1.1. 按      键开机；

4.1.2. 选择单位：长按      键循环改变mg/L、ppm和 %，选定后放开即可。

4.1.3. 检查DO500溶解氧电极：见图（4-1），将电极校准套底盖旋下，检查其中的储水海绵是否湿透，如未湿透，要滴加适量纯水，然后将校准套倒置去除多余纯水（注意校准套中不能有积水）；再检查电极隔膜帽内的电解液不能有气泡（较小气泡除外），如有较大气泡，应将隔膜帽旋下，添加电解液后再旋上，然后将电极接入仪器中, 极化15min。

1 — DO500溶解氧电极            	6 — 温度电极

2 — 校准套帽子                  7 — 隔膜帽

3 — 校准套                      8 — 阴极（黄金片）

4 — 储水海绵                    9 — 阳极

5 — 校准套底盖                 10 — 盐度电极

4.2.仪器校准：

4.2.1. 按      键仪器进入校准模式，LCD右上角“CAL”闪烁，将溶解氧电极插入校准套中，旋紧校准套帽子，竖直放置并等待3~5 min，或者将电极取出竖直放置在空气中并等待3~5 min，待显示值很稳定并出现“     ”符号时，再按

键校准，LCD显示闪烁的“100%”，几秒钟后校准完成，返回测量模式。如果显示值不稳定，可以等待几分钟，再按      键校准直至完全稳定。

4.2.2. 校准时建议将单位切换至“%”，因为“%”模式其显示值和温度无关，稳定的显示值总是100%。

4.3. 水样测试：

4.3.1. 在流动水体中测量（水样流速>5cm/s）：将溶解氧电极插入水中，水面应超过电极上的热敏电阻的位置，电极与水流方向呈45°~75°，并轻微晃动电极，持续3~5 min待显示稳定后读数；

4.3.2. 在静态水体中测量：将溶解氧电极插入水中，水面应超过电极热敏电阻的位置，电极与水面呈45°~75°，将电极在水体中快速移动，移动速度 >5 cm/s，持续3~5 min待显示稳定后读数；

4.3.4. 在流动较慢的水体中测试：按第4.3.1.条的方法，但电极移动速度要稍快。

4.4. 注意事项：

4.4.1. 校准时空气温度和被测水体的温度应比较接近（≤10℃），如果温度相差较大，应将电极在被测水体中浸10分钟左右，然后马上按第4.2.1.条要求将电极插入校准套中5~6min，再按      键校准即可。

4.4.2. 仪器每次开机后都要进行电极极化和校准，因此仪器在使用过程中不要关机（溶解氧测量模式时，仪器自动关机时间的出厂设置为0，即自动关机的功能关闭）。

4.4.3. 溶解氧测试中温度对测量值的影响比较大，由于溶解氧电极的热敏电阻装在电极外壳上，直接与水体接触，而不是装在电极内部的电解液中，二者对水体温度的感应能力是有差异的，一般要经过3~5 min才能使热敏电阻感应的温度和电极内部电解液的实际温度达到一致，因此读数时间必须>3min，否则会产生较大误差，尤其当电极温度和水体温度相差较大时，更要延长读数时间。

4.4.4. 大气压对溶解氧测试有较大的影响（参见附表Ⅲ和附表Ⅳ），本仪器有手动气压补偿功能，测量值经过气压补偿的修正，可以保证准确度。

4.4.5. 溶解氧电极不能在静态水体中静止测试，否则将导致测试结果数值偏低。

4.4.6. 测量时，溶解氧电极与水体接触的敏感膜表面不能积聚气泡，否则会影响测试精度。

4.4.7. 电极内部的电解液中不能有气泡（较小的气泡除外），否则会影响响应速度和测量精度。如果出现较大气泡，应将隔膜帽旋下，添加电解液后再旋上。

4.4.8. 溶解氧电极的敏感膜表面要保持湿润，以防止阴极处的电解液干枯，在校准套底部有一块储水海绵（见图（4-1）），用户必须始终保持海绵的湿润，当海绵干燥时应滴加一些纯水（让海绵吸饱水，但不能有水流出）。并且旋紧校准套帽子，使溶解氧电极在湿润条件下保存。

4.4.9. 装在溶氧电极中间的盐度电极（见图（4-1）），其表面镀有一层金属铂黑，可以降低电极极化，盐度电极表面不能擦拭，只能在水中晃动清洗，以免损坏铂黑镀层；用含有洗涤剂的温热水可以清洗电极上的有机成分沾污，也可以用酒精清洗。

4.4.10. 当仪器出现不正常时，请设置P7为“On”，使仪器恢复出厂设置状态，再进行校准和测试。

4.5. 参数设置：

4.5.1. 溶解氧参数设置一览表（表（4-1））

表（4-1）

| 提示符 | 参数设置项目 | 代码 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 分辨率选择 |  | 0.01/0.1(mg/L和ppm) 0.1/1(%) |
| P2 | 盐度校准 |  |  |
| P3 | 气压设置 |  |  |
| P4 | 温度单位选择 |  | ℃ ℉ |
| P5 | 背光显示时间设置 |  | 0-1-3-6 min |
| P6 | 自动关机时间设置 |  | 0-10-20 min |
| P7 | 恢复出厂设置 |  | OFF-On (关闭-设置) |

4.5.2. 分辨率选择（P1）

（a）按      键进入P1模式，如图（4-2）所示；

（b）按      键选择分辨率：0.01→0.1；

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量界面。

4.5.3. 盐度校准（P2）

（a）在P1模式下按      键进入P2模式，如图（4-3）所示。

（b）将溶氧电极浸入12.88 mS/cm校准溶液中，液面应超过盐度电极，搅动后静止放置，等测量值稳定并显示“     ”图标时按

键，LCD 显示闪烁的“12.9”，几秒钟后校准完成，显示稳定的盐度值。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量界面。

4.5.4. 气压设置（P3）

（a）在P2模式下按      键进入P3模式，LCD 显示原先设定的气压值（单位 kPa），例如101.3 kPa，如图（4-4）所示。

（b）根据标准气压表显示的气压值，按      键或     	   键进行修改，长按      或      键可快速改变。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

4.5.5. 温度单位℃/℉选择（P4）

（a）在P3模式下按      键，进入P4模式，见图（4-5）。

（b）按      或      键可选择温度单位℃或℉。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

4.5.6. 背光显示时间设置（P5）

（a）在P4模式下按      键，进入P5模式，见图（4-6）。

（b）按      或      键，选择背光自动关机的时间：0min，1min, 3min或6min, 选择0 min表示关闭背光显示功能。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

（d）P5的出厂设置为1min。

4.5.7. 自动关机时间设置（P6）

（a）在P5状态下按      键，进入P6模式，见图（4-7）。

（b）按      或      键，选择仪表自动关机的时间：0min，10min或20min, 选择0 min表示仪表自动关机功能关闭。

（c）按      键进入下一项参数设置或按      键确认并返回测量模式。

（d）P6的出厂设置为 0 min (参见第4.4.2.条)。

4.5.8. 恢复出厂设置（P7）

（a）在P6模式下短按      键，进入P7模式，见图（4-8）。

（b）按      或      键选择“    ”，表示恢复出厂设置模式，2s后返回测量模式。

4.6.更换隔膜帽：

当电极响应时间较长，测量值出现明显偏差时，或溶解氧电极的敏感膜出现皱纹、裂纹或破损，应按以下步骤及时更换隔膜帽。

（a）将隔膜帽旋下；

（b）将没有隔膜帽的电极用纯水洗净并甩干；

（c）用一块干净的绒布或纸巾，稍用力擦净阴极表面（黄金片）；

（d）取一只新的隔膜帽，缓慢注入电解液，不要出现气泡，如发现有气泡，应消除气泡；

（e）将隔膜帽放在桌面上，将电极垂直放入，缓慢的顺时针旋入，最后用力旋紧，此时多余的电解液会被挤出，用纸巾将其揩净，并将电极在纯水中洗净；

（f）查电解液中不能有气泡（较小的气泡除外），否则应重新装配；

（g）用电极和更换隔膜帽时，不要用手触摸敏感膜，因为皮肤的汗液和油脂会影响膜的品质，使氧气渗透率降低。

4.7. 零氧校准：

零氧校准一般只在更换新电极、更换隔膜帽和长期未使用的情况下才需要，一般平时不需要进行零氧校准。仪器出厂时已进行零氧校准，所以首次使用也不必进行零氧校准。零氧校准按以下步骤进行。

（a）配制100ml无氧水：在100ml烧杯中称取5g无水硫酸钠（Na2SO3），加纯水100ml搅拌至溶解，无氧水在24小时内有效；

（b）电极接入仪器极化15min，并按第4.2.1.条进行校准；

（c）将电极放入无氧水中，按     键仪器进入校准模式，待仪器显示值≤ 0.15mg/L时（≤5min），再按      键校准，LCD显示闪烁的 0.0 %，几秒钟后校准完成，仪器显示0.00 mg/L，将电极用纯水冲洗干净；

（d）如果5min内仪器已显示值≤0.02 mg/L，说明仪器的响应速度和残余电流这二个指标都很好，也就无需做零氧校准了，按      键返回测量模式；

（e）如果5min后仪器显示值>0.15 mg/L，说明仪器的响应速度慢，残余电流大，可更换隔膜帽，或者旋下隔膜帽，取出附件中的抛光纸轻擦阴极的黄金片表面（要沿着黄金片的表面弧度擦拭），然后用干净的绒布或纸巾擦净阴极表面，用纯水洗净电极并甩干，在隔膜帽内添加一些电解液，重新装配旋紧，然后再按第4.2.和第4.7.条对仪器进行满度和零氧校准。

4.8.盐度校准:

仪器有盐度自动补偿功能，因此需要进行盐度校准，但盐度校准一般只在更换新电极和长期未使用的情况下才需要，平时不需要盐度校准。仪器出厂时已进行盐度校准，所以首次使用也不必校准。盐度校准的步骤请参见P10第4.5.3.条。

4.9.气压设置：

仪器有气压手动补偿功能，当仪器使用地点气压变化较大时，建议根据标准气压表的数值或不同地区的海拔高度再进行设置（参见附表Ⅲ和附表Ⅳ），以保证气压补偿的精度。气压设置的步骤请参见P11第4.5.4.条。

5. 仪器成套性：

5.1. SX716型溶解氧测量电计

1台

1支

3个

1瓶

2小张

1把

2节

1份

1份

1份

1个

5.2. DO500溶解氧电极

5.3. DO503隔膜帽

5.4. DO502溶解氧电极内溶液（30ml）

5.5. 阴极抛光纸

5.6. 小起子

5.7. 备用AA电池

5.8. 说明书

5.9. 简要操作指南

5.10. 装箱单

5.11. 手提箱

6. 仪器保证事项：

6.1.仪器在正常使用条件下，自购买日起至一年内，仪器因制造不良而不能工作，可免费修理，更换零件或产品。

6.2.除温度电极外，配套的其他电极，不属于保用期范围，但如果尚未使用的新电极发生故障，可免费修理或更换。

6.3.以上担保不适用由于用户不正确使用、不适当维护或自行打开修理引起的损坏。

附表Ⅰ 仪器参数设置一览表

| 模式 | 提示符 | 参数设置项目 | 代 码 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶 解 氧 | P1 | 分辨率选择 |  | 0.01/0.1(mg/L和ppm) 0.1、1（%） |
|  | P2 | 盐度校准 |  |  |
|  | P3 | 气压设置 |  |  |
|  | P4 | 温度单位选择 |  | ℃ ℉ |
|  | P5 | 背光显示时间设置 |  | 0-1-3-6 min |
|  | P6 | 自动关机时间设置 |  | 0-10-20 min |
|  | P7 | 恢复出厂设置 |  | OFF-On (关闭-设置) |

附表Ⅱ氧在不同温度水中的饱和含量表

| 温度 ℃ | 溶解氧 mg/L | 温度 ℃ | 溶解氧 mg/L | 温度 ℃ | 溶解氧 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.64 | 16 | 9.86 | 32 | 7.30 |
| 1 | 14.22 | 17 | 9.66 | 33 | 7.18 |
| 2 | 13.82 | 18 | 9.46 | 34 | 7.07 |
| 3 | 13.44 | 19 | 9.27 | 35 | 6.95 |
| 4 | 13.09 | 20 | 9.08 | 36 | 6.84 |
| 5 | 12.74 | 21 | 8.90 | 37 | 6.73 |
| 6 | 12.42 | 22 | 8.73 | 38 | 6.63 |
| 7 | 12.11 | 23 | 8.57 | 39 | 6.53 |
| 8 | 11.81 | 24 | 8.41 | 40 | 6.43 |
| 9 | 11.53 | 25 | 8.25 | 41 | 6.34 |
| 10 | 11.26 | 26 | 8.11 | 42 | 6.25 |
| 11 | 11.01 | 27 | 7.96 | 43 | 6.17 |
| 12 | 10.77 | 28 | 7.82 | 44 | 6.09 |
| 13 | 10.53 | 29 | 7.69 | 45 | 6.01 |
| 14 | 10.30 | 30 | 7.56 |  |  |
| 15 | 10.08 | 31 | 7.43 |  |  |

附表Ⅲ 氧在不同气压中的饱和含量

| 大气压 |  | 溶解氧（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mmHg | kPa | 15℃ | 25℃ | 35℃ |
| 750 | 100.00 | 9.94 | 8.14 | 6.85 |
| 751 | 100.13 | 9.96 | 8.15 | 6.86 |
| 752 | 100.26 | 9.97 | 8.16 | 6.87 |
| 753 | 100.40 | 9.98 | 8.17 | 6.88 |
| 754 | 100.53 | 9.99 | 8.18 | 6.89 |
| 755 | 100.66 | 10.00 | 8.20 | 6.90 |
| 756 | 100.80 | 10.01 | 8.21 | 6.91 |
| 757 | 100.93 | 10.03 | 8.22 | 6.92 |
| 758 | 101.06 | 10.04 | 8.23 | 6.93 |
| 759 | 101.20 | 10.07 | 8.24 | 6.94 |
| 760 | 101.33 | 10.08 | 8.25 | 6.95 |
| 761 | 101.46 | 10.09 | 8.26 | 6.96 |
| 762 | 101.60 | 10.11 | 8.27 | 6.97 |
| 763 | 101.73 | 10.12 | 8.28 | 6.98 |
| 764 | 101.86 | 10.14 | 8.30 | 6.99 |
| 765 | 102.00 | 10.15 | 8.31 | 7.00 |
| 766 | 102.13 | 10.16 | 8.32 | 7.01 |
| 767 | 102.26 | 10.18 | 8.33 | 7.02 |
| 768 | 102.40 | 10.19 | 8.34 | 7.02 |
| 769 | 102.53 | 10.21 | 8.35 | 7.03 |
| 770 | 102.66 | 10.22 | 8.36 | 7.04 |
| 771 | 102.80 | 10.23 | 8.37 | 7.05 |
| 772 | 102.93 | 10.25 | 8.39 | 7.06 |
| 773 | 103.06 | 10.26 | 8.40 | 7.07 |
| 774 | 103.19 | 10.28 | 8.41 | 7.08 |
| 775 | 103.33 | 10.29 | 8.42 | 7.09 |

mmHg与kPa换算：mmHg×0.13333=kPa

DOpt = P×DOt ÷ 760

式中：DOpt — 在t温度、P大气压时溶解氧浓度，mg/L；

P — 大气压，mmHg；

DOt — 在t温度，760mmHg气压时溶解氧浓度，mg/L；

760 — 大气压，mmHg。

附表Ⅳ 氧在不同海拔高度中的饱和含量

| 高度 |  | 大气压力 |  | DO | 高度 |  | 大气压力 |  | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英尺 | 公尺 | kPa | mmHg | mg/l | 英尺 | 公尺 | kPa | mmHg | mg/l |
| 0 | 0 | 101.3 | 760 | 8.25 | 7500 | 2287 | 77.1 | 579 | 6.28 |
| 500 | 152 | 99.34 | 746 | 8.09 | 8000 | 2439 | 75.63 | 568 | 6.16 |
| 1000 | 305 | 97.6 | 733 | 7.95 | 8500 | 2591 | 74.44 | 559 | 6.06 |
| 1500 | 457 | 95.87 | 720 | 7.81 | 9000 | 2744 | 72.97 | 548 | 5.94 |
| 2000 | 610 | 94.28 | 708 | 7.68 | 9500 | 2896 | 71.64 | 538 | 5.83 |
| 2500 | 762 | 92.54 | 695 | 7.54 | 10000 | 3049 | 70.17 | 527 | 5.71 |
| 3000 | 915 | 90.95 | 683 | 7.41 | 10500 | 3201 | 68.84 | 517 | 5.61 |
| 3500 | 1067 | 89.35 | 671 | 7.28 | 11000 | 3354 | 67.38 | 506 | 5.49 |
| 4000 | 1220 | 87.75 | 659 | 7.15 | 12000 | 3659 | 66.58 | 500 | 5.42 |
| 4500 | 1372 | 86.15 | 647 | 7.02 | 13000 | 3963 | 65.78 | 494 | 5.36 |
| 5000 | 1524 | 84.56 | 635 | 6.89 | 14000 | 4268 | 64.98 | 488 | 5.29 |
| 5500 | 1677 | 83.09 | 624 | 6.77 | 15000 | 4573 | 64.18 | 482 | 5.23 |
| 6000 | 1829 | 81.63 | 613 | 6.65 | 16000 | 4878 | 63.38 | 476 | 5.16 |
| 6500 | 1982 | 80.03 | 601 | 6.52 | 17000 | 5183 | 62.58 | 470 | 5.10 |
| 7000 | 2134 | 78.56 | 590 | 6.40 | 18000 | 5488 | 61.79 | 464 | 5.03 |

地址：上海市桂平路471号4幢3楼（漕河泾开发区内）  邮编：200233

电话：021-63362480            传真：021-64956880

网址：www.shsan-xin.com       E-mail:wxmab@shsan-xin.com