SX-630型笔式ORP计使用说明

一．技术参数：

- 测量范围：±1999 mV

- 分辨率：±1 mV

- 精确度：±0.2% FS.

- 电源：CR2032锂电池×2，可连续使用100小时以上。

- 尺寸和重量：148×29×14mm / 43g

- 防水等级：IP57

二．使用方法：

- 用纯水清洗电极并甩干，将电极浸入测试溶液中，搅动后静止放置，待显示值稳定后读数。

- 使用后用纯水清洗电极并擦干，套上电极帽，电极帽内要留有少许电极浸泡液，干涸后请注意添加。

三．注意事项：

- ORP测试时仪器无需校准，但如果对仪器性能或测试结果有疑问时，可使用ORP标准溶液进行检测，以判别ORP电极或仪器是否准确。仪器配置以下ORP标准溶液：220mV±15 mV(25℃)

- ORP电极长期使用后，铂金表面污染会导致测量不准和响应慢，此时可用下列方法进行清洗活化：

（a）对无机物污染，可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30min，用纯水洗清，再浸入电极浸泡液中6小时后使用；

（b）对有机油污和油膜污染，可用洗涤剂清洗铂金表面后用纯水洗清，再浸入电极浸泡液中6小时后使用；

（c）铂金表面污染严重，表面形成氧化膜，可用牙膏对铂金表面抛光，用纯水洗清，再浸入电极浸泡液中6小时后使用。

- 仪器可更换ORP电极，方法是：拔出电极上盖和仪器电路插件，再将其插入新的ORP电极中即可，电极型号为SX635型ORP复合电极。

- 仪器无按键操作10分钟后自动关闭。

当仪器显示屏出现“   ”图标时，请更换电池。

以上操作和说明，请参考仪器背面的示意图

上海三信仪表厂

地址：上海市桂平路471号4幢3楼（漕河泾开发区内）  邮编：200233

电话：021-63362480            传真：021-64956880

网址：www.shsan-xin.com       E-mail:wxmab@shsan-xin.com